技术参数要求

| 序号 | 运动平板参数 |
| --- | --- |
| 1 | 中文Windows 7 操作系统，中文运动心电测试分析软件 |
| 2 | Intel Pentium IV处理器，主频3.0G，内存≥2GB,硬盘≥500GB，48X倍速DVDD-ROM |
| 3 | 高分辨率≥19寸液晶显示器，可检测≥12导联心电图 |
| 4 | 打印：可外接激光打印机 |
| 5 | 系统配有有线传输方式的前置式数字采集盒，＞12通道独立同步采集。不接受蓝牙及无线传输的心电信息传输方式，以保证心电数据传输的稳定性及准确性。 |
| 6 | 跑台为原装进口，采用木质抗静电干扰手柄，采用降噪音新技术和零启动直流电机、有侧扶手的医用标准跑台 |
| 7 | 标准启动组件：152cm长跑台， 最大承重量≥200Kg， 抬升范围≥0.0-25.0%坡度连续可调 履带速度≥0-13.5km/h连续可调， 零速度启动，速度和坡度自动校正，有急停转换方式。具有自动安全保护功能 |
| 8 | 跑台需提供单独的进口医疗产品注册证 |
| 9 | 平板为有侧扶手的医用标准跑台，能选配小儿扶手 |
| 10 | 心电图采样率不低于500HZ频率，频响范围0.01-150Hz |
| 11 | 系统可以做同步≥12导联的运动测试，系统应内置多种标准运动方案，并可自定义运动方案运动心电≥12导监测及自动测试程序；终身免费升级。 |
| 12 | ST段测量多种参数，多至＞12导联的实时测量 |
| 13 | E,J和J-后点的测量可采用手动或计算机自动调整 |
| 14 | 针对不同年龄病人，“布鲁斯”、“R-布鲁斯”等多种方案预置选择。 |
| 15 | 抗干扰信号处理采用渐量中值修正技术，保证测量的准确性 |
| 16 | 心电图抗干扰功能，基线漂移自动校正功能 |
| 17 | 血压数值显示 |
| 18 | 心电图运动负荷实验常用测试方案，并可具备自行设定测试方案的功能，可针对不同病人自行设计不同的合理方案 |
| 19 | 运动实验软件可驱动平板或踏车 |
| 20 | 心率失常分析：心率失常全自动分析保存 |
| 21 | 数据回顾：动态回顾实验完整过程 |
| 22 | 基线控制采用高保真立方曲线校正和有限残余滤过技术。须提供产品说明书或产品彩页说明。 |
| 23 | 心率失常自动检测及文档存储，采用多导联心率检测 |
| 24 | 提供药物学报告 |
| 25 | 电极阻抗的检测电极脱落自动报警 |
| 26 | 可以进行运动血压联机检测和分析 |
| 27 | 运动血压一套 |