CCU呼吸机招标参数

1．基本要求

*1.1、适用于小儿和成人的呼吸机，具备中文操作界面，提供证明材料

1.2、电动电控呼吸机；

*1.3、吸气阀可徒手拆卸并能高温消毒（134℃），防止交叉感染；

*1.4、彩色触摸控制屏幕，≥11英寸；

1.5、具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；

1.6、根据病人进行参数设置；

1.7、具备参数自动关联计算功能，参数设置超限标红提示显示；

1.8、呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发模式可供选择；

1.9、同屏可显示不少于3道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示；

1.10、呼吸环可存储不少于4个、具有对比显示功能；

1.11、呼吸机方便手提移动；

1.12、支持两种氧气气源：高压氧气气源和低压氧气气源；

1.13、内置锂电池供电不少于2小时；

1.14、非内置静音空压器

1.15、配备湿化装置

2、呼吸模式及功能

2.1、常规模式：容量控制通气下的A/C和SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及叹息模式；

2.2、可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；

2.3、具备肺保护功能：具有TV/IBW监测、可选配低流速P-V工具环及ATRC(自动插管阻力补偿)等功能；

2.4、具备氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度，其流速≥55L/min；

2.5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、智能吸痰程序，PEEPi；

2.6、可选完善的撤机指示参数：口腔闭合压（P0.1）、最大吸气负压（NIF）、呼吸浅快指数（RSBI）；

2.7、可选主流及旁流EtCO2监测功能；

3、设置参数要求

*3.1、容控模式下潮气量：20ml—1800ml；

3.2、呼吸频率：1-90次/min；

3.3、压力支持水平：0—70cmH2O；

3.4、PEEP：0--40 cmH2O；

3.5、压力上升时间：0-2s；

3.6、呼气触发灵敏度：自动，10%-75%；

3.7、压力触发灵敏度：-10 — - 0.5cmH2O；

*3.8、流速触发灵敏度：0.5—13L/ min；

3.9、最大吸气流速：≥200L/min。

4、监测参数要求

4.1、具备监测参数不少于20个；

4.2、具备波形监测：压力/时间波形、流速/时间波形、容量/时间波形；

4.3、具备呼吸环监测:压力/容量环、容量/流速环、流速/压力环；

4.4、具备肺力学监测：具备吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功等；

4.5、具备时间常数、吸入氧浓度、自主呼吸频率、分钟通气量、泄漏量等参数监测功能；

4.6、具备监测参数的≥70小时的趋势图、表分析显示；

5、其他功能要求

5.1、具备一键锁屏功能；

5.2、具备气体检漏塞，便于机器自检及校准；

*5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具；