附件：技术参数

主要参数：

1.冷疗仪可调控温度范围-50℃～-160℃，舱内温度≤-160℃

2.示值误差：

温度≦-50℃时，温度示值误差δ-50℃，|δ-50℃|≦2℃

-50℃<温度≦50℃，温度示值误差δ50℃，|δ50℃|≦1℃

3.响应时间:

首次从室温降至-110℃的响应时间t 首次响应≦60s；预冷后降至-110℃的响应时间t预冷响应≦30s"

4.冷疗温度范围T温度范围：-50℃～-160℃

5.冷疗温度达到预设温度限值后，温度波动|T温度波动|≦10℃

6.设置时间范围t设定时间：30s～420s

7.冷疗时间误差δt，|δt|≦1s

8.冷疗舱垫板行程距离S垫板≧400mm

9.冷疗舱垫板行程时间t垫板≦20S

10.首次冷冻，温度从室温至零下110度，液氮用量k≦2.5kg

11.冷疗时冷疗舱顶端无溢出的氮冷蒸汽

12.整机重量330公斤。

设备功能：

*1：舱内温度显示；使用≧420*140mm大屏幕显示屏显示冷冻温度。

*2：升降功能；升降电机采用伺服电机依靠直线滑台传动，保证升降平稳，使用寿命长。升降完全与冷气隔离，降低故障的发生。

*3：漏电保护功能；漏电保护装置为16A大功率接线式漏电保护开关，0.1秒断电漏电保护，防护触电意外。

4：可设定延时关机，在保养结束后自动断电，免去等待的过程。

5：温度显示采用摄氏度作为计量单位。

*6：温度传感器采用金属铂PT系列。进口芯片不锈钢贴片贺力氏进口芯体高精度。

7：强制关机功能

8：温度设定功能

9：温度控制功能

10：时间设定功能

11：预冷功能

12：干燥功能

13：报警功能

*14：冷冻程序设置时间范围t设定时间：30s～360s

*15：杜瓦瓶省去液氮吸取管自动抬起，节省时间

*16：设备控制器为液晶触摸控制器，操作界面为中文界面。

*17：设备运行过程中，当运行到保养要求后，触摸屏控制器弹出对话框，以文字方式提示进行设备保养。

*18：每天首次开机，登录界面需用户输入密码登录，防止非专业人员误操作。

*19：冷冻舱体积≧850×850×1800mm,适合举重、摔跤等特殊体型运动员。

*20：智能的氮气循环系统：能使治疗者身体各部分更加充分的接受低温刺激，提高治疗效果；

*21：心率检测功能：能够实时的检测治疗者在治疗过程中的身体状况；（选配）

*22：氧浓度检测功能：传感器能实时的检测治疗者头部周围的氧气浓度，避免意外情况的发生。

*23：氧浓供应下系统：给患者在治疗过程中提供高浓度的氧气。（选配）

*24：保养加热系统：加快保养干燥的时间，提高效率。（选配）

适用范围

1.热射病防控，迅速降低人体体温

2.消除疲劳，促进体能迅速恢复；

3.深层消炎，促进运动损伤恢复

4.缓解紧张焦虑，改善睡眠质量。

注：对于不满足上述要求的（选配项除外），将被拒绝。