# 第五章采购清单及货物技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 预算清单 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 变温台 | 技术要求： *1.1温度范围-196℃到600℃ 1.2可达150℃/min加热速率 1.3多段温度控制程序设定在线温度/时间曲线温度稳定性和精度0.1℃ 1.4 16mmX、Y方向移动距离 1.5 样品区域φ22 mm 1.6光孔直径 2.0mm *1.7 配套控制软件（匹配拉曼光谱设备） 1.8 满足拉曼光谱仪原位测试需求 2.技术服务： 2.1 供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 2.2仪器在调试验收合格后，进口设备提供壹年免费保修服务，国产设备提供三年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。 | 1台 | 180000元 | 180000元 |
| 包2 | 高速球磨机 | 技术指标要求： 1． 仪器系统 1.1高速球磨机由高速球磨系统和液冷系统组成，可以对硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料进行低温的粉碎、均质化、纳米研磨、机械合金、胶体磨等处理。在一台仪器上可实现干磨和湿磨和低温研磨。投标商对技术指标的响应均需附有印刷的产品目录或工厂原版资料作为证明。 1.2 球磨系统和电子控制系统被隔离开来，最大限度延长仪器使用寿命。 1.3提供中文操作说明以及中文介绍和维护视频 2． 球磨仪球磨系统 2.1 进样尺寸：不超过5毫米，最终出样尺寸：＜80nm,(根据仪器设置和样品特性) 2.2 研磨罐可选体积：根据样品应用要求，研磨罐可以选择50ml或者125ml不同材质研磨罐 2.3 研磨罐材质：仪器需配置氧化锆研磨罐，带不锈钢保护套。自带安全紧锁装置，保证高速研磨过程中样品不会因为温度和压力的上升导致内部气体膨胀，样品溢出。可选配通气盖，预抽真空和通入气氛。 *2.4 研磨平台数：2个，两个研磨平台无需额外配重平衡，仪器拥有动平衡补偿设计，保证平稳运行。 *2.5转速：300-2000转/分，保证研磨效率的高效，能实现不停机连续研磨 2.6液冷系统：仪器自带可控一体水冷系统，标配冷却水储存罐。可外接冷媒（最低5℃）。保证研磨过程中样品的温度可实时监控。无需停机额外冷却，可实现不停机无间断研磨，大大提高研磨效率。 2,7可在仪器上设置最低和最高研磨温度，保证研磨罐内样品在实验所要求温度下运行，样品不会因为温度过高而变性。湿磨时的溶剂也不会因为温度升高而蒸发。研磨罐不会因为罐内温度和压力的上升，内部气体膨胀导致样品溢出。研磨完毕研磨罐可直接打开取出样品，无需等待完全冷却后拿出，提高效率。 2.8大尺寸彩色触摸屏，中文操作界面，操作简便，显示信息全面（温度，转速）。可存储不少于5组程序。 2.9仪器可通过设置程序实现无人值守功能，停电后可通过紧急拉手打开研磨腔和研磨罐，保证仪器使用的绝对安全。 3.配套清单 3.1 （125ml）不锈钢研磨罐 2个； 3.2 不锈钢研磨球3mm规格1公斤，10mm规格100粒； 3.3 （125ml）氧化锆研磨罐2个； 3.4 氧化锆研磨球，3mm规格，1公斤； 3.5 （50ml）碳化钨研磨罐2个； 3.6 碳化钨研磨球，3mm规格，1600粒； 3.7冷水机1台（国内采购）。 4.技术服务： 4.1 供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训； 4.2仪器在调试验收合格后，进口设备提供壹年免费保修服务，国产设备提供三年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修； 4.3供应商在中国应设有保税库，保证能更及时地为用户提供备品备件； 4.4供应商免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训； 4.5供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 注：加星“*”号的指标为必须满足的指标。 | 1台 | 460000元 | 460000元 |
| 包3 | 金刚石颗粒镀膜设备 | 1.功能要求： *1.1可在微米级以上粉体颗粒表面沉积各种纳米级单层及多层导电膜、半导体膜、绝缘膜； 1.2系统可用于粉体颗粒表面金属化，由颗粒表面绝缘性质通过在表面涂覆金属层达到表面导电，例如：金刚石颗粒表面镀铬、碳化硅表面镀钛，氧化铝表面镀镍等； 1.3系统可用于粉体颗粒表面层成份改变，应用于新型合金材料改变其中某一成份含量； 1.4系统可用于粉体颗粒表面沉积新材料，有效提高粉体固化粘结强度，例如：金刚石粉镀铬等； 2.技术参数 *2.1真空腔室：不小于φ350 mm×H350mm，采用立式、圆柱体、气缸助力上翻盖结构，304优质不锈钢真空腔室。 2.2真空系统：复合分子泵+直联旋片泵+高真空气/电动阀门高真空系统，数显复合真空计。 2.3极限真空：优于6.6×10‐4Pa（设备空载抽真空24小时），设备升压率≤0.8Pa/h。 *2.4抽速：空载从大气抽至5.0×10‐3Pa≤20min。 *2.5粉体托盘：不锈钢粉体托盘内尺寸不小于Φ90mm x25mm，高频振动装置，摆动频率0-10次/min可调，可放入不少于30克粉振动镀膜。 2.6溅射靶及电源：2英寸磁控溅射靶不少于2只，功率1KW直流脉冲溅射电源不少于1台，功率500W自动匹配射频电源不少于1台。 2.7工作气体：0～50SCCM不少于两路。 2.8控制方式：PLC+触摸屏控制方式,可实现自动一键式抽真空。 2.9制冷量不少于5KW循环水机一台及高压无燥声气体压缩机一台。 3.技术服务： 3.1 供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训； 3.2仪器在调试验收合格后，进口设备提供壹年免费保修服务，国产设备提供三年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修； 3.3供应商在中国应设有保税库，保证能更及时地为用户提供备品备件； 3.4供应商免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训； 3.5供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 | 1台 | 370000元 | 370000元 |