# 第五章采购清单及货物技术参数要求

一标段

1、超高效液相色谱质谱检测器

技术参数：

一、配置要求：

1、超高效液相色谱主机（主机包括：梯度系统，自动进样器，在线柱塞清洗装置，在线脱气机，柱温箱），1台

2、双波长紫外检测器，1台

3、质谱检测器，1台

4、正版软件（工作站、操作系统、驱动等），全中文色谱管理系统，包括：64位色谱管理软件，1套

5、Oracle关系型图文数据库，1套

6、2ml样品瓶及瓶盖，2盒

7、通用色谱柱接头，2个

8、C18色谱柱，5根

9、1L溶剂瓶，5个

10、进口氮气发生器	1台

11、电脑（Windows，4G内存、1T硬盘、22寸显示器），1台

12、黑白激光打印机，1台

二、技术要求：

1、一般规格和要求：

1.1、仪器由计算机控制、配有API离子源。

1.2、四极杆质量分析器必须均带有预过滤器和后过滤器。

2、质谱检测器

2.1、离子源

2.1.1、需配电喷雾源(ESI)。ESI源流速1µl～2ml/min，100%H2O 无需分流.

2.1.2、大气压离子源是双正交设计，有效防止大量脏样品对仪器的污染。

*2.1.3、离子源传输部分采用锥孔设计，不得使用毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。

2.2、真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。且真空系统可以即时开关而不影响真空系统寿命。

*2.3 、检测器

光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。10年使用寿命，不会因使用造成的灵敏度下降而导致2－3年失效更换。

2.4、四极杆质谱检测器性能指标

2.4.1、质量范围: 30－1250amu;

2.4.2、分辨率：≥2.5M (半峰宽≤0.4Da);

2.4.3、质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%;

*2.4.4 、ESI正离子灵敏度：ESI+ 100pg 磺胺二甲基哒嗪 2000：1;

ESI正离子灵敏度：ESI- 50pg 氯霉素 300:1;

2.4.5、扫描速率 ≥10000 amu/s ，步进0.1 amu;

*2.4.8、正负切换25ms；

2.4.9、双重扫描SIM模式：在一针进样的同时完成SIR定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标物的同时提供有价值的其它组分的信息。

2.4.10、仪器开机到完成抽真空过程小于10分钟，6.5分钟可以开始定性工作，22分钟可以开始定量工作.

2.4.11、质谱内置质量轴校正液，质量轴校正过程自动完成,无需任何人工.

3、超高效液相色谱仪

3.1、系统特性

*3.1.1、总系统体积：该系统应该至少拥有2个流路，存在两个最少相差200uL的明显不

同延迟体积；流路1延迟体积：1100ul，流路2延迟体积：700ul，不同流路系统可在软

件里面自动选择。

3.1.2、可操作流速范围：0.001 – 5ml/min, 0.001ml/min增量

*3.1.3、最大操作压力：不低于9500psi（全流速范围）

3.1.4、进样循环时间：<30s

*3.1.5、集成式漏夜管理：标配漏夜传感器，安全漏夜管理系统

*3.1.6 量子同步：泵和进样器进样同步提高保留时间重现性

3.2、四元溶剂管理器

3.2.1、色谱泵：一体式独立柱塞，数控刚性直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路

3.2.2、溶剂流路：4通道集成式真空在线脱气，选配集成式溶剂选择阀可兼容9路溶剂；标配可对任何4路溶剂进行混合

3.2.3、梯度模式：4元梯度

*3.2.4、梯度曲线：11条梯度变化曲线（包括线形、2条骤变、4条凸线、4条凹线）

3.2.5、流速准确度：±1.0%

3.2.6、流速精度：＜0.075%RSD

3.2.7、混合准确度：±0.5%，不随反压变化

3.2.8、混合精度：±0.15%RSD，不随反压变化

3.2.9、可进行梯度程序设置，自动调节不同PH值和离子强度

3.2.10、标配泵密封自动清洗装置

*3.2.11、无压力脉冲

3.2.12、压缩补偿：自动，连续，无需指定溶剂类型

*3.2.13、具有硬件多流路切换功能，仿真模拟不同类仪器系统，实现方法间复制

3.3、样品管理器

3.3.1、进样体积范围：标准配置0.1-50ul；可选配扩展进样环至1000ul

3.3.2、进样准确度：1%

3.3.3、进样线性：>0.999；

3.3.4、进样精度：<0.25%RSD

3.3.5、样品容量： 96（2ml样品瓶）

3.3.6、样品室温度准确度：±0.5℃

3.3.7、样品室温度稳定性：±1.0℃

3.3.8、进样洗针：集成主动式洗针，软件可编程

3.3.9、最小所需样品量：3ul

*3.3.10、样品残留：<0.002%（咖啡因紫外下测得）

3.3.11、高级功能：自动稀释，自动添加和样品预加载

3.4、柱温箱

3.4.1、色谱柱容量：连接在线过滤器或预柱，可放置最大7.8mm内径，300mm单个色谱柱；

3.4.2、色谱柱温度：室温- 65℃

3.4.3、色谱柱温度准确度：±0.5℃

3.4.4、样品室温度稳定性：±0.3℃

3.5、紫外检测器

3.5.1、双波长紫外可变波长检测器

3.5.2、波长范围：190-700nm

3.5.3、光源：氘灯

3.5.4、波长准确度：1.0nm

3.5.5、波长重现性：0.1nm

3.5.6、光谱带宽：5nm

3.5.7、基线噪音：0.3510-5AU

3.5.8、基线漂移：110-4AU/h

3.5.9、测量范围：0.0001~4.0000AUFS

*3.5.10、流通池：梯形狭缝，池长10mm，池体积（分析池）16.3µL，死体积小于10μL

3.5.11、固定狭缝：保持良好线形和光谱分辨率

3.5.12、具有内置液晶屏操作模式

4、色谱软件

4.1、在最新Windows 7专业版64位操作系统下编写和测试。

*4.2、可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。

4.3、软件同时控制液相、质谱. 液相色谱、质谱仪及相应的工作软件必须为同一厂家生产，以保证提供服务的一致性.

4.4、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

*4.5、内嵌Oracle关系型图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性

4.6、原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

三、技术支持和售后服务

1、供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。

2、自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

3、用户现场免费安装，调试，培训。

4、供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/4天/1套，北京or上海培训中心）。供应商可以协助用户开发分析方法

5、保修期内供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在12小时内响应；需要在现场进行维修的，在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

2、梯度PCR仪

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：15-31℃

1.2、工作和存储湿度：10-80%

1.3、工作电源：100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.

2、用途：用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能

3、性能与技术要求

3.1、主要性能

3.1.1、可以升级为六通道荧光定量PCR仪

*3.1.2、8.5英寸高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

*3.1.3、具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同

3.1.4、半导体加热制冷方式

3.1.5、具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等，此次配置为96x0.2ml梯度单槽模块；

3.1.6当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用梯度程序

3.1.7、带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序

3.2、主要技术要求

*3.2.1、显示：8.5英寸高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程

3.2.2、内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存

*3.2.3、最大升降温速率：5℃/秒（选配快速模块时）

3.2.4、温度范围：0 -100℃

3.2.5、温控准确度：±0.2℃

3.2.6、温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）

*3.2.7、具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同

3.2.8、接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制

3、化学发光成像系统

技术参数：

1、技术指标

1.1、用途：一体化新一代分子成像系统，能够完成紫外，白光，化学发光，荧光等功能的分子成像分析。可以对蛋白电泳电泳、核酸电泳、印迹膜、X光片、组织切片、微孔板、培养皿等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析。

*1.2、一体化仪器设计：自动化仪器内置平板电脑控制，可选外接电脑控制。

1.3、具有WIFI和蓝牙功能，能够通过局域网实现凝胶成像系统的数据调用。

1.4、冷CCD类型：具有微透镜技术的科学级CCD，－50℃

*1.5、冷CCD芯片：超大4/3英寸芯片，真实830万物理像素（非插值）3326X2504

1.6、动态范围: 4.8OD，16bit

*1.7、满井电子量：40000e-

1.8、像素合并Binning：1×1－5×5像素

1.9、CCD控制：自动聚焦控制

1.10、镜头孔径：f0.95,可调。

*1.11、滤光片控制：电动控制的7位滤光片转盘

1.12、透射紫外光源：标配双紫外光源，302nm和365nm，

1.13、可用于免染胶的成像，具有一键免染功能。

1.14、透射紫外光源寿命：30000小时。

1.15、标配落射470nm蓝光LED光源：用于激发SYBR Green、SYBR Safe等同类染料；

1.16、可选配多色RGB落射光源：红、绿、蓝三色LED用于Cy2、Cy3、Cy5或类似波长荧光实验，以及相应的的incell western或ingel Western实验。

1.17、可选配双近红外激光器：660nm和785nm双波长，用于DyLight680、DyLight800等类似波长激光近红外实验，以及相应的的incell western或ingel Western实验。

*1.18、标配高对比度橙色样品盘。

1.19、触摸屏仪器控制系统，能够实现自动参数选择，凝胶图像采集和处理

1.20、具有USB接口和LAN接口,可以直接连接打印机，同时支持连接网络打印机

*1.21、双载物台设计：凝胶成像载物台及近光程WB载物台

1.22、分析软件：专业分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。

2、配置：

2.1、具备以上全部功能的主机（包含：暗箱，超冷CCD镜头，自动滤光片轮，双波长紫外光源，蓝光EPI光源， 内置平板电脑及控制分析系统）1台；

2.2分析软件 1套；

2.3、标配橙色样品盘 1套 ；

2.4、免染电泳凝胶制备试剂盒2个（可制备100块凝胶）；

2.5、超敏ECL发光液100ml

2.6、鼠标一个

2.7、设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

4、冰冻切片机

技术参数：

1、防溅水设计冰冻切片机，便于进行化学消毒

2、压缩机制冷箱体

3、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃

4、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次（持续12分钟）

5、带冷冻箱手动除霜功能

6、速冻架冷冻位点：8个

7、Peltier位点：2个

8、速冷架制冷温度最低达：-40℃

9、Peltier温度最低可达-60℃

10、切片厚度范围：1-100 um

11、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

12、电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.6mm/s

13、带样品回缩功能，避免样品刮擦到刀片而损坏

14、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

15、经过有效性认证的紫外线表面消毒，随时开启，充分消毒。两种模式可选-30分钟或3小时。

16、AgProtectTM：AgProtectTM抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖

17、全新的静音风扇确保工作环境安静舒适

18、全新的样品托架可增加冷冻箱内的样品存放空间。两片式设计可独立或装配使用，大架子可容纳13个样品托，小架子为5个。

19、简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生

5、小型垂直电泳槽

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：0-40℃

1.2、工作和存储湿度：0-95%

1.3、工作电源：100-240V

2、用途：用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。也可用于大片段DNA的分离实验。

3、性能与技术要求

3.1、标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳

3.2、性能指标：

*3.2.1、同一槽内可同时进行 4 块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验；电泳2块胶和4块胶，使用的电解质溶液有所区别；如果出现发热情况，可以将整个槽放在冰浴中。

3.2.2、胶面积：8.3 × 7.3 cm；短玻璃板：10.1 × 7.3 cm；长玻璃板：10.1 × 8.2 cm

3.2.3、玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶，制作凝胶方便。

*3.2.4、灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性，兼容0.75mm、1.0mm、1.5mm厚度的凝胶。

3.2.5、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

3.2.6、电泳梳：特殊的塑胶电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

3.2.7、模块化：可换置转印（western blot）等模块

3.2.8、缓冲液使用总体积：2 块胶 700ml，4 块胶 1000ml

6、小型转印槽

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：0-40℃

1.2、工作和存储湿度：0-95%

1.3、工作电源：100-240V

2、用途：提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在 1 小时内转移 2 块 7.5×10cm 的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。

3、性能与技术要求

3.1、标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯

3.2、参数设置灵活。可以 200V 电压转移，仅需 1 个小时，也可以 30V 过夜转移。

3.3、在低压下也能获得高效、稳定的转移。

3.4、具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行 24 小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。

3.5、阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其他电极产生更高强度的电场。

3.6、整体大小：16 × 12 × 18 cm；最大胶尺寸：7.5×10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2 块小胶；

7、基础电泳仪

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：0-40℃；

1.2、工作和存储湿度：0-95%；

1.3、工作电源：100-240V

2、用途：提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。

3、性能与技术要求

*3.1、输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)

3.2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟

3.3、有暂停/继续功能

3.4、有断电后自动恢复功能

3.5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

*3.6、安全标准：通过EN-61010, CE标准

8、半干转印槽

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：0-40℃

1.2、工作和存储湿度：0-95%

1.3、工作电源：100-240V

2、用途：将蛋白质、DNA、RNA 从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上，采用经典的三明治夹方法。

3、性能与技术要求、

3.1、无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。速度快。

*3.2、15-60 分钟内完成快速、高效的转印，方便快捷，无需过夜即可完成大片段的转印。

3.3、能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开

3.4、简单的闭锁设计，方便快速装配

3.5、板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用

3.6、阳极平台装有 4 个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力

3.7、标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印 DNA 和 RNA

3.8、无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑胶板

3.9、提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者

3.10、最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml；体积：37 x 24 x 11 cm；

9、高电流电泳仪

技术参数：

1、工作环境

1.1、工作温度：0-40℃

1.2、工作和存储湿度：0-95%

1.3、工作电源：100-240V

2、用途：提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。

3、性能与技术要求

*3.1、输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W

3.2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟

3.3、有暂停/继续功能

3.4、有断电后自动恢复功能

3.5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

*3.6、安全标准：通过EN-61010, CE标准

10、电穿孔仪

技术参数：

1、工作条件：温度：3.5-35℃

2、用途：电穿孔仪是一种简单而灵活的仪器，能安全而可重复地转化细菌、酵母菌和其他微生物体。

3、主要技术参数

3.1、输出波形：可输出带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型

3.2、方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究

*3.3、电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失

3.4、宽范围的参数用于手工优化

3.5、显示时间常数和实际电压用于重复性监控

3.6、输入电压：100-120V 或220-240V

3.7、最大输出电压和电流：3,000 V峰值，〉600 W负载。峰值最大电流100 A

*3.8、输出电压和脉冲持续调节：电压在200-3000伏之间可调，调节精度10伏。缺省脉冲持续时间为5毫秒，在1-4秒之间可调，调节精度0.1毫秒

3.9、实验方法预存：5个细菌和5个真菌预设程序

4、配置

4.1、电穿孔仪主机

4.2、电击杯：电极间距0.1cm，5个

4.3、电击杯：电极间距0.2cm，5个

标段二

1、水平台式冷冻离心机

一、主要用途：细胞的离心收集

二、工作条件：

1、电压：230 V, 50-60 Hz

2、电流：1.2 A, 200 W（最大）

3、环境温度：2 ℃-40 ℃

4、最大湿度： 75%

三、性能与参数：

1、符合最严格IEC 1010-2-020离心安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室

2、所有转子和附件可以高温高压灭菌（121℃，20 分钟）

3、独有的气流导向设计，防止样品过热

4、不锈钢转子腔体，防止生锈

5、所有转子在最大载重量时，加速到最高转速时间< 25秒，减速时间< 25秒

6、单独的“Short Spin”瞬时离心按键，操作简单方便

*7、温和启动和刹车的“SOFT”功能，保护敏感样品

8、转速（rpm）/ 相对离心力（rcf ）设置可相互转换

9、自动失衡识别功能，失衡时自动停机，保护操作者安全

10、简洁紧凑，体积轻巧，旋钮和数字显示

11、免维护无碳刷变频电机

*12、最大转速：4,400 rpm，最大离心力(x g)：3,000

13、温度可调范围：-9℃至40℃

*14、具备“fast temp” 快速控温功能和待机冷却功能

15、单独程序按键，方便存储离心程序

*16、“at set rpm”定速计时功能，计时器最长设置为99分钟，也可选择连续模式

四、配置

1、离心机主机一台，

2、4×85ml水平转子一个（配8×15ml/4×50ml尖底管适配器各一套，转速：≥4400rpm）

2、高内涵细胞定量分析

1 基本参数

  - 显微光路

    - *荧光检测模式：具有宽场荧光成像、转盘共聚焦成像；

    - *可见光检测模式：彩色可见光免疫组化成像和明场相差成像；

    - 适合用于长期活细胞检测的防霉、防潮、防侵蚀的倒置全自动细胞荧光显微镜系统；

    - 标准配置10X (NA0.30)，20X (NA0.4)，20X(NA0.7)，40X(NA0.6)，60×（NA0.9），5组物镜，并可选配各种物镜；

    - 同时具有两种自动聚焦功能，包括730nm波长激光硬件自动聚焦功能，以及依据图像清晰度判定的软件聚焦功能；

    - 至少7组自动滤光片套件，可进行至少7种荧光的同时检测；

  - 光源系统

    - *高亮度固态7色荧光冷光源，使用寿命不低于2万小时；

    - *747nm激光光源专门用于远红外荧光集团（如Cy7）成像；

    - *具备独立的4色LED透射光源，包括447 nm、530 nm、 590 nm和617 nm波长，覆盖市面上绝大多数生色基团的吸收波长，可进行彩色可见光组化检测；

    - 提供白光LED透射光源，保障在无荧光标记时对细胞的生长和形态进行观察，且明场图片可以与荧光图片进行叠加展示及分析；

  - 检测器

    - *冷数码CCD成像系统，608万像素，图片分辨率不低于2200 x 2200；

    - *像素尺寸≤4.54um/pixel；

    - *量子效应（QE，灵敏度）>75%；

    - 暗电流<0.001e/p/s；

  - 转盘式共聚焦模块

    - 共聚焦成像与宽场荧光成像可通过软件自由切换；

    - *40um与70um双pinhole设计；

  - 活细胞培养环境控制模块

    - 温度控制系统：三维温度控制，保证培养室顶部、侧壁、底部及物镜温度控制在RT～40℃±0.2℃

    - CO2控制：可以自由调节浓度0％～20％，误差范围<0.5％；

    - *提供O2控制：1%～RC；实时自动监测环境参数，可使用N2制造厌氧环境，在生理和非生理（厌氧）条件下实现细胞长期培养和拍摄。

    - 湿度控制：相对饱和湿度不低于80%，96孔板或384孔板完全无蒸发现象；

  - 数据采集性能：

    - 计算机控制激发功率；

    - 预配置微孔板格式；

    - 可进行多图像拼接；

    - 具备时间动力学分析功能；

  - 分析处理软件性能：

    - *两种工作方式，实时扫描分析功能与离线分析方式，扫描完成同时可获得当前样品数据。

    - *可分析第三方图片，分析包括荧光显微镜，共聚焦显微镜的图像，支持成像设备元数据；

    - 具有预设解决方案或分析模块，包含：（1）细胞周期、（2）细胞伸展、（3）细胞毒性检测、（4）健康分析、（5）细胞运动、（6）微核检测、（7）神经生长、（8）神经分化分析、（9）彗星扫描、（10）质膜转位、（11）多分子转位、（12）受体研究、（13）血管生成、（14）蛋白共定位、（15）靶点激活、（16）有丝分裂分析、（17）点探测、（18）形态观察、（19）凋亡分析、（20）自噬分析、（21）细胞活力、（22）胆汁郁积分析、（23）克隆形成、（24）细胞骨架分析、（25）DNA损伤分析、（26）药物肝毒性分析、（27）类激素活性分析、（28）免疫组化分析、（29）细胞侵袭分析、（30）细胞器健康分析、（31）细胞增殖和死亡分析、（32）核质转位、（33）转染效率分析、（34）斑马鱼研究等灵活的应用软件；

    - 软件内置多种图像分析构件，如全自动细胞区域分割，可进行自动或手动参数优化，查找细胞核，细胞质，细胞，微核，神经突，纹理区域，计算荧光强度属性，形态学属性，人工智能机器学习插件，允许软件学习人类定制的算法过程；

  - 数据管理性能：

    - 通过可扩展的SQL/ORACLE数据库网络进行数据查询；

    - 自动存储所有元数据（孔板布局、仪器设置和分析结果）；

    - 可存储附加信息（用户设定关键词、注释说明）；

    - 支持图像与数据点关联性的全链接查询；

    - *中央服务器的提供数据储存分享功能，实现在同一主机上实现了多用户的远程数据分析、管理；

  - 图像工作站

CPU：4 Core Xeon Processors at 3.7 GHz

显示：512 MB NVIDIA 高端显卡,双显DVI或VGA

内存：32GB ECC双通道 DDR2内存

显示器：24" Dell LCD monitor, 1920x1080 resolution

硬 盘：500 GB SATA 硬盘

操作系统：64位Windows® 7系统

  - 数据库工作站

CPU：4 Core Xeon Processors

内存：8GB ECC双通道 DDR2内存

硬 盘：4TB SATA 硬盘

操作系统：64位Windows Sever 2012系统

2 配置

2.1 高级定制高内涵专用显微光路

2.2 全自动纳米精度载物台

2.3 X1超低温14bit，500万像素，冷数码成像系统；像素点尺寸4.54um，QE 75%

2.4 自动化物镜台，标配高端10X (0.30NA)，20X (0.4NA)，20x (0.7 NA)，40x (0.6 NA)，60X(0.9 NA)

2.5 高能固态光引擎（LED冷光源），检测8色荧光，包括DAPI，CFP，FITC，YFP，TRITC，Texas Red，Cy5，Cy7，覆盖所有波段，完美对应市售所有染料

Ex/Em (nm)

386/440 (e.g., Alexa Fluor 350 dye)

438/480 (e.g., Alexa Fluor 405 dye)

485/521 (e.g., Alexa Fluor 488 dye)

549/600 (e.g., Alexa Fluor 555 dye)

560/607 (e.g., Alexa Fluor 594 dye)

650/694 (e.g., Alexa Fluor 647 dye)

740/810 (e.g., Alexa Fluor 750 dye)"

2.6 4色LED透射光源，包括447 nm、, 530 nm、 590 nm和617 nm波长，覆盖市面上绝大多数生色基团的吸收波长，可进行彩色可见光组化检测

2.7 全自动激光硬件聚焦系统

2.8 全自动软件聚焦系统

2.9 激光条形码阅读器

2.10 明视野模块,保障在无荧光标记时对细胞的生长和形态进行观察。

2.11 转盘式共聚焦模块，40um和70um孔径可调

2.12 高内涵控制与分析软件及生物应用模块套装

2.13 高内涵数据管理及数据挖掘软件套装

2.14 活细胞培养模块

温度控制(室温 to 40 ℃)

全功能CO2控制 (0 - 20%)

O2控制1% ～ RC

湿度 (>80% relative humidity)

2.15 高内涵图像分析工作站计算机系统

3.7 GHz四核英特尔至强处理器，32G内存，500Gb固态硬盘

1G 显存，CD/DVD RW

24" 高清液晶平板显示器

2.16 高内涵数据库工作站计算机系统

英特尔至强E5处理器，8G内存，4TB硬盘组

2.17 可放置标准载玻片的容器适配器1个

3  客户服务：

在位安装及培训

该设备要求免费质保一年；终身维护；三年免费人员培训服务；