儿童呼吸机  技术参数

| 一 | 总体要求 |
| --- | --- |
|  | 投标产品为原品牌先进机型及配置， |
|  | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级 |
| 二 | 技术要求 |
| 1 | 适用范围 |
| *1.1 | 适用于儿童，成人，新生儿 |
| *1.2 | 非内置空压机型呼吸机,可进行有创通气，要求同品牌外置原装压缩机 |
| 2 | 模式及呼吸方式 |
| 2.1 | 辅助/控制通气 AV/CV |
| 2.2 | 容量控制 VC |
| 2.3 | 压力控制 PC |
| 2.4 | 压力调节容量控制 PRVC 或 VV+或 Autoflow |
| 2.5 | 自主呼吸 SPONT |
| 2.6 | 压力支持通气 PSV |
| 2.7 | 同步间歇指令（压力控制）＋压力支持（SIMV(PC) + PS） |
| 2.8 | 持续气道正压 CPAP |
| 2.9 | 窒息后备通气 |
| 3 | 参数设置 |
| *3.1 | 潮气量：最小潮气量≤15ml，最大潮气量≥2000ml |
| 3.2 | 吸气压力：0—100cmH2O |
| 3.3 | 吸呼比：1:8-4:1 |
| 3.4 | 吸气时间：0.1—4.0 秒 |
| 3.5 | 呼吸频率：4—110 次/min |
| 3.6 | PEEP：0—30cmH2O |
| 3.7 | 窒息通气时间间隔 15—30 秒 |
| 3.8 | 吸入气氧浓度 21—100Vol% |
| 3.9 | 触发方式：压力触发、流量触发 |
| 3.10 | 吸气上升时间 0—0.3 秒 |
| 3.11 | 呼气触发灵敏度可调，占吸气峰流速的 1-70% |
| 4 | 监测功能 |
| *4.1 | 屏幕要求单个屏幕≥11寸彩色触摸屏,同屏显示压力、流速、容量三个波形和压力容量环，流量容量环两个环 |
| 4.2 | 语言要求：全中文操作界面，中文报警信息提示 |
| 4.3 | 屏幕监测：实时显示压力-时间曲线、流速-时间曲线、容量-时间曲线和压力容量环，流量容量环 |
| 4.4 | 一般通气参数监测输送氧气浓度 |
| 4.4.1 | 吸入潮气量 |
| 4.4.2 | 气道峰压 |
| 4.4.3 | 平台压力 |
| 4.4.4 | 平均气道压力 |
| 4.4.5 | 漏气量 |
| 4.4.6 | 呼出每分钟通气量 |
| 4.4.7 | 自主呼出每分钟通气量 |
| 4.4.8 | 呼出潮气量 |
| 4.4.9 | 吸入潮气量 |
| 4.4.10 | 呼吸频率 |
| 4.4.11 | 呼吸比 |
| 4.5 | 肺功能参数监测 |
| 4.5.1 | 静态 顺应性 |
| 4.5.2 | 气道阻力 |
| 4.5.3 | 呼吸功:病人做功、呼吸机做功 |
| 4.5.4 | 时间常数 |
| 5 | 报警功能 |
| 5.1 | 分级报警，全中文提示报警信息 |
| 5.2 | 中文报警事件记录 |
| 5.3 | 气道压力高、低报警 |
| 5.4 | 呼出潮气量过高过低报警 |
| 5.5 | 呼吸频率过高报警 |
| 5.6 | 分钟通气量高、低报警 |
| 5.7 | 窒息报警，并可设置各种窒息通气模式及参数确保病人安全 |
| 6 | 其他功能 |
| 6.1 | 自检功能：开机自检全面自检 |
| 6.2 | 呼出端流量传感器，（要求非耗材）可拆卸并可消毒 |
| 6.3 | 吸痰支持功能 |
| *6.4 | 流量传感器必须为非耗材请各家标明流量传感器类型 |
| 6.5 | 标准内置电池，工作时间≥60 分钟 |
| 6.6 | 24 小时全趋势图回顾 |
| 6.7 | 810 湿化器全套（双套水罐），气道管路（成人 2 套）、夹板模拟肺和常用消耗材料 |
| 7 | 提供主要耗材价格 |