高档呼吸机  技术参数

| 1. | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 可进行有创，无创通气治疗 |
| *1.2 | 适用范围：成人、儿童、新生儿、早产儿 |
| *1.3 | 空气供给采取外置压缩机或中心供气的方式，中心供气压力不足时，呼吸机能自动切换到压缩机工作，在氧气或空气中单一气体失灵时，呼吸机能照常工作。 |
| *1.4 | ≥12英寸彩色触摸屏，可以同时显示波形、监测参数和警报设置，用不同的颜色显示自主通气、机械通气和呼气相；并且可以在设置模式、参数时同时显示监测数据 |
| 1.5 | 具有开机全面自检和待机功能，对管道的顺应性和阻力进行补偿且经BTPS校正 |
| 1.6 | 具备理想体重进行智能设定模式(IBW) |
| 1.7 | 呼气端和吸气端具备细菌过滤器，且过滤器可经高温高压消毒后多次使用 |
| 1.8 | 采用内置流量传感器，无需定期更换 |
| 1.9 | 采用主动呼吸阀技术 |
| 1.10 | 采用比例电磁阀技术 |
| 2. | 控制方式：VCV和PCV |
| 3. | 呼吸模式 |
| 3.1 | 辅助/控制 A/C |
| 3.2 | 同步间歇指令通气 SIMV |
| 3.3 | 自主呼吸 SPONT |
| 3.4 | 持续气道正压通气 CPAP |
| 3.5 | 压力支持通气 PSV |
| 3.6 | 无创通气 NIV |
| 3.7 | 气管插管自动补偿功能 TC |
| 3.8 | 双水平气道正压通气 Bi-level |
| 3.9 | 目标容量通气 VC+ |
| 3.10 | 容量支持通气 VS |
| 3.11 | 新生儿模式 NeoMode |
| 3.12 | 后备通气 |
| 4. | 通气参数 |
| 4.1 | 潮气量： 5ml-2500ml |
| 4.2 | 呼吸频率： 1-100次/分 |
| 4.3 | 吸气压力： 5-90cmH2O |
| 4.4 | 吸气时间： 0.2-8秒 |
| 4.5 | 平台时间： 0—2秒 |
| 4.6 | 呼吸波形： 方波或递减波 |
| 4.7 | 呼吸末正压PEEP： 0-45cmH2O |
| 4.8 | 压力支持： 0-70 cmH2O |
| 4.9 | 氧浓度可调范围： 21﹪-100﹪ |
| 4.10 | 峰值流速： 3-150l/min |
| 4.11 | 窒息间隔时间可调： 10-60秒 |
| 4.12 | 吸呼比： 1：99-4：1 |
| 4.13 | 压力上升梯度可调范围： 1-100% |
| 4.14 | 呼气灵敏度：峰值流速1-80﹪ |
| 4.15 | 流量触发灵敏度： 0.5-20升/分钟（且基础流速可调） |
| 4.16 | 压力触发灵敏度：PEEP下 0.1-20 cmH2O |
| 5. | 监测 |
| 5.1 | 数据监测： |
| 5.1.1 | 呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼吸分钟通气量，漏气量 |
| 5.1.2 | 吸气末压力，呼气末压力，气道峰值压力，平均气道压，平台压 |
| 5.1.3 | 氧浓度 |
| 5.1.4 | 吸呼比，吸气时间 |
| 5.1.5 | 总呼吸频率，自主呼吸频率 |
| 5.1.6 | 吸气流速 |
| 5.1.7 | 肺顺应性，气道阻力 |
| 5.2 | 波形监测： |
| 5.2.1 | 压力－时间，流速－时间，容量－时间曲线 |
| 5.2.2 | 呼吸环：压力－容量环，流速-容量环 |
| 5.2.3 | PEEPi和总PEEP，浅快呼吸指数和呼吸疲劳指数 |
| 6. | 报警（三级智能报警，并提供解决报警的建议） |
| 6.1 | 潮气量 ：过高/过低报警 |
| 6.2 | 呼吸频率过快报警 |
| 6.3 | 吸入氧浓度过高/过低报警 |
| 6.4 | 分钟通气量：过低报警 |
| 6.5 | 气道压力：过高/过低报警 |
| 6.6 | 窒息报警 |
| 6.7 | 管路脱落 |
| 6.8 | 气体供应故障 |
| 6.9 | 电源缺失 |
| 7. | 辅助功能 |
| 7.1 | 插管补偿 |
| 7.2 | 管路顺应性补偿 |
| 7.3 | 漏气补偿 |
| 7.4 | 纯氧供气 |
| 7.5 | 叹息通气 |
| 7.6 | 吸气末屏气 |
| 7.7 | 呼气末屏气 |
| 7.8 | 手动呼吸 |
| 8. | 其他 |
| 8.1 | 数据回顾、报警和事件储存 |
| 8.2 | 原机配置吸入，呼出端细菌过滤器，自动校正吸呼气阻力 |
| 8.3 | 主机半小时后备电源供应 |
| 8.4 | 智能吸痰支持 |
| 8.5 | 氧气源暂时缺失时仍可运行 |
| 8.6 | 氧电池可关闭 |
| 9. | 配置要求 |
| 9.1 | 配备湿化装置，湿化罐可重复使用。 |
| 9.2 | 提供台车及支撑臂，及原装空气压缩机。 |
| 9.3 | 配备原装成人呼吸管路（可消毒重复使用） |
| 10. | 升级要求：具备无限升级空间，且屏幕上有升级预留位置。 |