生物刺激反馈仪招标参数

适用范围：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

临床应用：女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等。

硬件参数：

- ≥4个EMG/STIM/EMG-STIM通道，各通道相互独立。

- AD采样率：≥8100Hz。

- 采样位数：≥16位。

- 通频带：≥25Hz～480Hz (-3dB)。

- 最高分辨率：≤0.2μV (r.m.s)。

- 刺激电流强度：≥0～100mA。

- ★电刺激脉冲宽度：≥20～800μs。

- 电刺激脉冲频率：≥2～220Hz。

- ★内置云模块，与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。

- 工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出。

- 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机，无需等待。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

软件参数：

- 内置筛查及评估双模式，筛查分为快速筛查和标准筛查两种。

- 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时约1分钟，标准筛查耗时约2分半钟。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

- 盆底表面肌电评估（Glazer评估），用于标准化全面的盆底肌评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

- 评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

- 系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 自动分析外界因素对肌电信号的影响，并实时显示肌电信号的质量。

- 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、游戏训练、放松训练等。

- 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。

- Kegel模板的坐标采用MVC%（最大收缩力的百分比）格式显示，便于患者清楚意识到该使用多大的收缩力进行训练，有助于科学训练。

- 内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，且所有方案可以导入、导出。

- 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

- 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置，所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可有10个治疗模式。

- 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

- 治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。

- 调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。

- 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

- ★系统根据盆底肌筛查评估结果自动生成相应的训练方案，通过无线方式传输至家庭训练设备。

- 系统可无线接收家庭训练数据，便于医护人员分析并提供科学的训练指导。

- 患者的家庭训练数据可实时上传至云端系统，医生可实时观察患者家庭训练情况。

- 系统可对接外部多个信息平台，包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。

- 患者可通过系统实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。

- 系统可对任一时间段的预约信息进行统计分析。

- 医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

- 患者的所有诊疗数据可独立存储于服务器并可上传至云端数据库，医生可远程进行诊疗数据的管理。

- 所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。

- 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有评估筛查及治疗数据进行查看、删除等操作。