| 呼吸机招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 描述 |
| *1 | 动力要求 | 内置超静音涡轮供气，最大持续流速≥200l/min，标配内置充电锂电池≥3个小时，高/低氧接口 |
| 2 | 操作界面要求 | 主机屏幕一体化，≥8寸彩色触摸屏幕，全中文菜单，全中文操作界面 |
| 3 | *病人类型 | 成人, 儿童,婴儿 |
| 4 | 常规通气模式 | 容量型辅助/控制通气、容量型同步间歇指令通气、压力型辅助/控制通气、压力型同步间歇指令通气、持续气道正压通气、自主呼吸 |
| 5 | 特殊通气模式 | 先进的通气模式（ASV/PAV/NAVA/Smart Care）、无创通气（NIV、NIV-ST） |
| 6 | 其他功能 | 手动呼吸，100%纯氧供气，待机，窒息后备通气，智能吸痰操作，漏气补偿，同步一体气动雾化可设雾化时间，连接U盘屏幕打印，常见病例参数预设 |
| 7 | 设置参数 |  |
| 7.1 | 频率 | 1-80次/分 |
| *7.2 | 潮气量/目标潮气量 | 25-2000ml |
| 7.3 | PEEP/CPAP, Plow | 0-35cmH2O |
| 7.4 | 氧气 | 21-100% |
| 7.5 | 吸呼比 | 1:9-4:1 |
| 7.6 | 吸气时间 | 0.1-10s |
| 7.7 | 峰流速 | 0-180l/min |
| 7.8 | 流速触发灵敏度 | 0.1-18l/min |
| 7.9 | 呼气切换灵敏度 | 5-70%吸气峰流速可调 |
| 7.10 | 压力 | 0-60cmH2O |
| 7.11 | 压力延迟上升时间 | 0-2000ms |
| 8 | 监测参数 | 峰压, 平均压, 平台压, PEEP/CPAP, AutoPEEP,吸气峰流速, 呼气峰流速,呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量, 吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率,气道氧浓度 |
| *9 | 肺功能参数 | 吸气阻力, 静态顺应性, 呼气时间常数, 呼吸做功, 浅快呼吸指数, P0.1 |
| 10 | 屏幕功能显示窗 | 显示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机. |
| 11 | 报警参数 | 低分钟通气量,高分钟通气量,低呼吸频率,高呼吸频率,低压力,高压力,低潮气量,高潮气量,窒息时间,O2浓度,氧气源缺失，外部电源缺失，电池电量低，压力限值等 |
| 12 | 输入电源 | 100-125和200-240V, 50/60Hz，，配备两相电源插头方便使用 |